РОССИЯ                                                             АЭРОМЕД

НОВЫЙ РОССИЙСКИЙ АНЕСТЕЗИОЛОГИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС «АЭРО-5» С ЭЛЕКТРОННЫМ ВЕНТИЛЯТОРОМ «ВЕНА-100» И ИНТЕГРИРОВАННОЙ СИСТЕМОЙ МОНИТОРИНГА

Безопасность пациента и персонала:

- система защиты от гипоксии

- резервный вход питающего кислорода

- сигнализация падения давления питающего кислорода

- блокировка одновременной подачи закиси азота и воздуха

- блокировка одновременного включения двух испарителей

- герметичная система, исключающая сброс отработанных газов и анестетиков в операционную

Мониторинг:   объем выдоха,   О2 на вдохе,   СО2 на выдохе.

Универсальность:  любые испарители совместимые с системой «SELECTATEC».

АЭРО-5 (аппарат для ингаляционной анестезии)

Система безопасности:

- обеспечение минимальной концентрации О2 (25 – 30)% в газовой смеси О2 + N2O

- система блокировки подачи N2O при прекращении подачи О2

- наличие резервного входа питающего О2

- наличие предохранительных клапанов на входах питающих газов

- наличие предохранительного клапана на выходе свежей газовой смеси

- система экстренной подачи кислорода (45 – 75) л/мин

- система блокировки одновременной подачи N2O и воздуха

- сигнализация падения давления питающего О2 (ниже 230 кПа)

- блокировка одновременного включения двух испарителей

- регулируемый клапан разгерметизации контура пациента

Подача газов:

кислород                                    (0.1 – 1) л/мин / (1 – 10) л/мин (два ротаметра)

закись азота                               (0.2 – 1) л/мин / (1 – 12) л/мин (два ротаметра)

воздух                                        (0.2 – 15) л/мин

давление питающих газов       (250 – 550) кПа

Анестетики:

фторотан

энфлюран

изофлюран

севофлюран

десфлюран

Испарители анестетиков:  испарители, допущенные к применению в России и совместимые с системой «SELECTATEC»

Дополнительные преимущества:

- низкопоточная анестезия

- наличие переключателя режима вентиляции «Вентилятор/Мешок»

- наличие переключателя «Байпас» (отключение емкостей с адсорбентом)

- возможность одновременной установки двух испарителей

- наличие выхода кислорода для питания инжекционного отсоса

ВенА-100 (аппарат-приставка ИВЛ)

Система безопасности:

- наличие системы защиты от повышенного давления в контуре пациента (задаваемый и предустановленный уровни (10 - 65) см Н2О)

- наличие усовершенствованной системы защиты при сбоях в работе аппарата

- наличие многоуровневой системы тревог

- устойчивость к пониженным напряжениям питающей электросети

- встроенная система бесперебойного питания

- наличие детского меха

Параметры вентиляции:

- объем вдоха                                           (200 - 1500)мл с мехом для взрослых

(50 - 300)мл с педиатрическим мехом

- частота дыханий                                    (6 – 99) 1/мин

- отношение «Вдох/Выдох»                    (5:1 – 1:5)

- глубокий вдох                                         каждый 60-й вдох (150 % от объема вдоха)

- респираторная пауза                              25 % от длительности вдоха

- функция ручного вдоха

Электропитание:                                                  220В + 15%, 50 Гц, 50ВА

Питающий газ:                                                     кислород, воздух (300 – 600) кПа

Мониторинг: давление в контуре пациента (0 – 100) смН2О; минутный объем выдоха

(1 – 80) л/мин; содержание О2 на вдохе (3 - 100) %; содержание СО2 на выдохе (0 – 10) %.

ООО «АЭРОМЕД»               Т/Ф: (8332) 33 01 61//e-mail: airmed@bk.ru

Т: (812) 955-01-70, Т/Ф (812) 535-90-48//e-mail: vazi@mail.ru