Технические параметры (можно использовать как требования для тендера)

|  | Описание требований | Наличие функции или величина параметра по ТЗ |
| --- | --- | --- |
|  | Наркозно-дыхательный контур: | -реверсивный; -частично-реверсивный; -low flow; - mini flow |
|  | Режимы вентиляции: | -принудительная вентиляция по объему; -ручная вениляция -самостоятельное дыхание |
|  | Рабочие газы: | -кислород; -закись азота; -воздух |
|  | Давление рабочих газов: | (350-600) кПа |
|  | Подача газов: | -кислород (два ротаметра): (0,1-1)л/мин и (1-10)л/мин; -закись азота (два ротаметра): (0,2-1)л/мин и (1-12)л/мин -воздух (один ротаметр): (0,2-15)л/мин |
|  | -Экстренная подача кислорода | 45 - 75 л/мин; |
|  | Испарители анестетиков (по заказу): | -фторотан; -изофлюран; -севофлюран; -энфлюран |
|  | Количество одновременно устанавливаемых рабочих испарителей: | два |
|  | Наличие клапана переключения режимов вентиляции «ручная-ИВЛ»; | наличие |
|  | Наличие переключателя «Байпас», исключающего емкости адсорбера из дыхательного контура; | наличие |
|  | Система безопасности | -блокировка подачи закиси азота при прекращении подачи кислорода; -наличие предохранительных клапанов на входе питающих газов; -автоматическое поддержание (25-30)% кислорода в газовой смеси; -звуковая сигнализация при падении давления кислорода ниже допустимого уровня; -автоматическое переключение на резервную линию питания при падении давления кислорода в основной ниже допустимого предела; -наличие предохранительного клапана на выходе свежей газовой смеси; -регулирование давления разгерметизации дыхательного контура в пределах (0-50) см Н2О; -наличие блокировки одновременного включения двух испарителей; -наличие блокировки одновременной подачи закиси азота и воздуха в дыхательный контур; -наличие манометров, показывающих давление питающих газов; |
|  | Тип аппарата ИВЛ | пневматический с электронным управлением |
|  | Управляющие газы аппарата ИВЛ | -кислород; -воздух |
|  | Время работы от встроенного аккумулятора | не мене 20 мин |
|  | Электропитание аппарата ИВЛ: | 220В +15%, 50 Гц; 12В от встроенной аккумуляторной батареи |
|  | Условия работы на высоте | 0 – 2 000 м |
|  | Параметры вентиляции: -минутный объем Объем вдоха Частота дыханий Отношение вдох : выдох Максимальное задаваемое давление в линии вдоха | (1,2 – 65) л/мин (взр. Мех) (0,7 – 30) л/мин (дет.мех) (50 - 1500) мл (6 -99) 1/мин 5:1 – 1:5 (10 – 65)см Н2О |
|  | Скорость потока на вдохе | (4 – 80) л/мин |
|  | Функция «Вздох» | 150% от установленного объема вдоха каждый 60-й вдох |
|  | Функция «Ручной вдох» | 100% от установленного объема вдоха, дополнительный вдох по команде оператора |
|  | Инспираторная пауза | 25% длительности вдоха |
|  | Система безопасности в базовой комплектации | -наличие тревоги низкого давления в дыхательном контуре; -наличие тревоги высокого давления в дыхательном контуре; -наличие тревоги низкого давления питающего газа; -наличие тревоги низкого напряжения или отсутствия напряжения электросети; -наличие тревоги низкого напряжения встроенного аккумулятора. |
|  | Возможность работы без встроенного аккумулятора при наличии внешнего электропитания | наличие |
|  | Запоминания последних установленных параметров вентиляции при отключении электропитания | наличие |
|  | Давление в дыхательном контуре | (0-65) см Н2О |
|  | Минутный объем выдоха | (1 - 80)л/мин |
|  | Измерение содержани кислорода на вдохе | (3-100)% |
|  | Измерение содержания двуокиси углерода на выдохе. Измерение в прямом потоке (без трубки отбора проб). | (0 -10)% |
|  | Система безопасности при наличии мониторинга | -наличие тревоги при низком содержании кислорода во вдыхаемой газовой смеси; -наличие тревоги при высоком содержании двуокиси углерода в выдыхаемой газовой смеси; -наличие тревоги «АПНОЭ»; |
|  | Возможность работы без датчиков кислорода, минутного объема выдоха и двуокиси углерода. | наличие (с индикацией отсутствия или неисправности датчика) |
|  | Пуско-наладочные работы | наличие |
|  | Обучение на рабочем месте | наличие |
|  | Сервисная служба | наличие |