СКАНИРУЮЩИЙ МЕТОД ВИЗУАЛИЗАЦИИ В РЕНТГЕНОДИАГНОСТИКЕ

В.В.Поросев, Ю.Г.Украинцев, ИЯФ им. Г. И.Будкера СО РАН, г. Новосибирск, Россия

Традиционное рентгеновское исследование и в настоящее время остается основным методом диагностики, а во многих случаях является наиболее оптимальным и эффективным. С помощью современной аппаратуры эта доступная и безболезненная методика помогает выявить или подтвердить до 50% диагнозов. Своевременное и правильно выполненное рентгенологическое обследование является основой точного диагноза.

Сканирующий метод визуализации, в силу его конструктивных особенностей, предпочтителен по сравнению с традиционной плёночной или цифровой матричной технологией получения рентгеновских изображений по следующим причинам:

- возможность получения протяжённых снимков вплоть до снимка в полный рост;

- отсутствие геометрических искажений по линии сканирования;

- достижение высокой контрастной чувствительности за счёт исключения регистрации рассеянного излучения при формировании рентгеновского изображения и практически полное преобразование энергии при прямом детектировании рентгеновского излучения, прошедшего через тело пациента;

- существенное снижение радиационной нагрузки на пациента в сравнении со стандартными показателями;

- широкий динамический диапазон позволяет исключить брак из-за ошибок в выборе экспозиции, так как 5%-ный контраст можно уверенно различить без искажений в прямом и ослабленном пучке рентгеновского излучения в 500 раз.

При исследовании органов грудной клетки наиболее предпочтительно сканирование вдоль тела пациента, поскольку при этом мы одновременно получаем изображение правого и левого легкого (в частности, в одной фазе дыхания). Для обеспечения хорошей динамической разрешающей способности, съемку производят с экспозицией не более 0,005 с, поэтому очаговые изменения в прикорневых зонах получают чёткое отображение на снимках и не размываются из-за сокращений сердца.

Метод классической флюорографии подтвердил свою эффективность в распознавании туберкулеза органов дыхания, но в постановлении Главного государственного санитарного врача РФ Г.Г.Онищенко («Об ограничении облучения населения при проведении рентгенологических медицинских исследований», от 21.04. 2006 г., № 11) выражена крайняя озабоченность по поводу высокого уровня облучения населения РФ. Поэтому, рентгенологическое обследование, проведённое путём сканирования пациента узким коллимированным лучом, с прямым преобразованием энергии Y-кванта в электрический сигнал, позволяет уменьшить лучевую нагрузку на пациента в десятки раз и повысить диагностическую эффективность обследования по сравнению с традиционной плёночной технологией. В следующей таблице показаны данные из отчёта о работе рентгенографических кабинетов (ПО ИЯФ и ЦНМТ г. Новосибирск) за период 01.01.2008-31.12.2008 по цифровым аппаратам МЦРУ Сибирь-Н.

Таблица 1.

| Название области обследования | Эфф. доза пациент мкЗв | Эфф. доза снимок мкЗв |
| --- | --- | --- |
| Обзорные снимки грудной клетки | 73,7 / 14,1 | 33,4 / 6,42 |
| ЖКТ и органы брюшной полости | 99,8 / 19,9 | 83,2 / 16,6 |
| Рентгенография придаточных пазух носа в л/бород. проекции стоя | 2,41 / 0,65 | 2,05 / 0,55 |
| Поясничный отдел | 36,6 / 7,21 | 11,7 / 2,36 |

Через дробь представлены данные для аппарата МЦРУ Сибирь-Н и МЦРУ Сибирь-Н модификации 2007 года. У аппарата нового поколения система регистрации построена так, что всё прямое излучение, прошедшее через пациента, попадает во входное окно детектора, а низкий уровень собственного шума в сочетании с полным отсутствием регистрации рассеянного излучения позволяет работать при предельно низких дозах. Испытательная лаборатория СО РАН в 2007 г. провела оценку эффективной дозы при рентгенографии грудной клетки и установила, что получаемая пациентом доза за снимок менее 7 мкЗв (Протокол №1 от 14.05.2007 г.).

Известной особенностью традиционной рентгенографии является проекционное увеличение исследуемых органов по двум координатам. При этом наибольшему увеличению подвергаются участки тела и органы, более отдалённые от кассеты с пленкой. В нашем случае, теневое изображение не зависит от положения объекта, поскольку не происходит проекционных искажений по вертикали, а большое расстояние от фокуса до приемника делает незначительными геометрические искажения по горизонтали.

Цифровая обработка рентгеновского изображения позволяет врачу при постановке диагноза опираться уже не только на свой опыт, но и на количественную и качественную информацию, которая дает возможность выявлять минимальные изменения в тканевой структуре и выполнять диагностику без проведения контрольных снимков на пленке.

Количественная оценка изучаемых органов с высокой точностью путём измерения размеров и углов на полученном изображении, позволяет нам активно применить не только стандартные методы обследования, но и использовать довольно оригинальные, которые не могут быть реализованы в условиях традиционных технологий. Примером является исследование, проводимое в Научном Центре акушерства, гинекологии и перинатологии имени В.И.Кулакова, современных форм узкого таза с применением цифровой сканирующей рентгенографической установки. Результат проведённой многолетней работы по использованию микродозовой сканирующей установки для пельвиметрии в НЦАГиП позволил разработать показания для применения рентгенопельвиметрии в практическом здравоохранении и определил диагностическую ценность метода при выборе алгоритма ведения беременных и рожениц с анатомически узким тазом. Внедрение рентгенопельвиметрии с компьютерным моделированием родов позволило прогнозировать клинически узкий таз и снизить частоту кесарева сечения в связи с данной патологией, а также уменьшить лучевую нагрузку на мать и плод в 40 раз по сравнению с пленочной рентгенографией.

Последующий анализ перинатальной смертности новорожденных подтвердил высокое значение цифровой рентгенопельвиметрии для обоснования акушерской тактики. Благодаря данной методике удается своевременно диагностировать анатомически узкий таз у беременных и прогнозировать развитие клинически узкого таза в родах, что позволяет снизить детский и материнский травматизм в родах. Цифровая рентгенопельвиметрия с малыми дозами рентгеновского облучения превосходит практически по всем параметрам все существующие системы определения внутренних размеров малого таза, поэтому аппарат рекомендован для проведения рентгенопельвиметрии (письмо МЗ РФ от 26.11.2002 №2510/11869-02-32) в перинатальных медицинских центрах.

Еще одним примером успешного применения сканирующего метода, является специализированная установка для обследований нижних конечностей, разработанная на базе МЦРУ Сибирь-Н и, выпускаемая в Южной Корее. Позволяя получать снимки длиной 800 мм, она предоставляет врачам уникальную возможность проводить точные измерения и получать изображения лучшего диагностического качества. При этом доза облучения на сканирующей системе составляет от 8.2% до 48% от величины дозы для использованной ранее системы на основе запоминающих пластин (DHF-158H (HITACHI, Japan) / CXDI-40G (Canon, Japan)). Кроме того, исследования показали, что, не смотря на длительное время получения снимка (около 10 секунд), и большей ожидаемой вероятности появления артефактов, вызванных движением пациента, не наблюдалось трудностей с постановкой точного диагноза. Поскольку возможные движения пациента могут вызвать искажения только части снимка, в то время как при стандартной рентгенографии они влияют на весь снимок.

Литература:

- Диагностика туберкулеза легких методом малодозовой цифровой рентгенографии. Москва, 1999 г. Методические рекомендации.

- Малодозовая цифровая рентгенография. И.Б.Белова, В.М.Китаев, Орел, 2001 г.

- Письмо МЗ РФ N 2510/11869-02-32 от 26 ноября 2002 г. Ведение беременности и родов у женщин с анатомически узким тазом.

- Анатомически и клинически узкий таз / Е.А.Чернуха, А.И.Волобуев, Т.К.Пучко // Москва, Трада-Х, 2005 г.

- Опыт применения микродозовой цифровой рентгеновской установки «Сибирь-Н» в диагностике заболеваний околоносовых пазух и носоглотки / И.В.Раевский, Г.Ф.Пашнина // «Российская оториноларингология» N 3, 2006 г.

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ Г.Г.Онищенко «Об ограничении облучения населения при проведении рентгенологических медицинских исследований» N 11, от 21.04.2006 г.

- "Slot-Scan Digital Radiography of the Lower Extremities: a Comparison to Computed Radiography with Respect to Image Quality and Radiation Dose", Kwang Hwi Lee, Jong Won Kwon, Young Cheol Yoon, Sang-Hee Choi, Jee Young Jung, Ji Hye Kim, Sang Jun Lee,Korean J. Radiol. 2009; 10: 51-57 http://synapse.koreamed.org/Synapse/Data/PDFData/0068KJR/kjr-10-51.pdf